## 說明
W01 吸管校正 — 修正版數據分析(2026-09-29)
修正學生原試算表的三個錯誤,並提供 n=10 的平均、SD、RSD%、95% CI 與全班森林圖。
原表錯誤(教學用「找錯題」):
1. 平均/SD 公式範圍只取 P:W(8 筆),漏掉 X、Y 兩筆(應為 P:Y 共 10 筆)。
2. 「95% CI」欄位公式是 =平均/0.9956(平均質量÷水密度),其實是體積換算,與信賴區間無關,且漏了浮力校正。正確 CI:平均 ± t(0.975, n-1) × SD/√n。
3. 部分數據有過失誤差(如 S11 第 7、8 筆 0.2487/0.1353 互相抵消,累計值看似正常)。
工作表:
「原始數據」:學生原始輸入(僅複製,未改動)。
「參數」:標稱體積、水溫(→Tanaka 水密度)、浮力係數 Fb、公差 — 黃色格可改,其他表連動。
「修正分析」:所有欄位皆為公式(點格子可查看)。
「森林圖」:全班平均 ± 95% CI(Excel 原生圖 + 含學生代號的圖片版),虛線為標稱值。
單次值為水的質量(g);體積 V = m × Fb / ρw。水溫預設 32 °C(與 Gemini dashboard 一致),
ρw 由 Tanaka 方程式算出。公差請依器具規格填入,空白則不判定合格。

## 原始數據
組別 | 學生 | 器具 | 標稱值 (mL) | 公差 (mL) | 累計1 | 累計2 | 累計3 | 累計4 | 累計5 | 累計6 | 累計7 | 累計8 | 累計9 | 累計10 | 單次1 | 單次2 | 單次3 | 單次4 | 單次5 | 單次6 | 單次7 | 單次8 | 單次9 | 單次10
1 | S01 | pipette_0.2mL |  |  | 0.1927 | 0.3845 | 0.5762 | 0.7686 | 0.9608 | 1.1522 | 1.3436 | 1.5353 | 1.7273 | 1.9192 | 0.1927 | 0.1918 | 0.1917 | 0.1924 | 0.1922 | 0.1914 | 0.1914 | 0.1917 | 0.192 | 0.1919
1 | S02 | pipette_0.2mL |  |  | 0.1972 | 0.3966 | 0.5856 | 0.7748 | 0.975 | 1.1644 | 1.3545 | 1.5443 | 1.7437 | 1.94 | 0.1972 | 0.1994 | 0.189 | 0.1892 | 0.2002 | 0.1894 | 0.1901 | 0.1898 | 0.1994 | 0.1963
1 | S03 | pipette_0.2mL |  |  | 0.1932 | 0.3837 | 0.5732 | 0.7616 | 0.9565 | 1.1507 | 1.3366 | 1.5249 | 1.7125 | 1.9062 | 0.1932 | 0.1905 | 0.1895 | 0.1884 | 0.1949 | 0.1942 | 0.1859 | 0.1883 | 0.1876 | 0.1937
2 | S04 | pipette_0.2mL |  |  | 0.1903 | 0.3796 | 0.5677 | 0.7574 | 0.9462 | 1.1333 | 1.3189 | 1.5147 | 1.7036 | 1.8989 | 0.1903 | 0.1893 | 0.1881 | 0.1897 | 0.1888 | 0.1871 | 0.1856 | 0.1958 | 0.1889 | 0.1953
2 | S05 | pipette_0.2mL |  |  | 0.1892 | 0.3783 | 0.556 | 0.7296 | 0.9183 | 1.1068 | 1.2961 | 1.4851 | 1.6743 | 1.8628 | 0.1892 | 0.1891 | 0.1777 | 0.1736 | 0.1887 | 0.1885 | 0.1893 | 0.189 | 0.1892 | 0.1885
2 | S06 | pipette_0.2mL |  |  | 0.1895 | 0.379 | 0.5682 | 0.7582 | 0.9478 | 1.1376 | 1.328 | 1.5188 | 1.7082 | 1.898 | 0.1895 | 0.1895 | 0.1892 | 0.19 | 0.1896 | 0.1898 | 0.1904 | 0.1908 | 0.1894 | 0.1898
3 | S07 | pipette_0.2mL |  |  | 0.1899 | 0.385 | 0.575 | 0.7643 | 0.9542 | 1.1451 | 1.3512 | 1.5402 | 1.7292 | 1.9231 | 0.1899 | 0.1951 | 0.19 | 0.1893 | 0.1899 | 0.1909 | 0.2061 | 0.189 | 0.189 | 0.1939
3 | S08 | pipette_0.2mL |  |  | 0.211 | 0.3949 | 0.5847 | 0.7715 | 0.9745 | 1.1644 | 1.3587 | 1.5492 | 1.7045 | 1.893 | 0.211 | 0.1839 | 0.1898 | 0.1868 | 0.203 | 0.1899 | 0.1943 | 0.1905 | 0.1553 | 0.1885
3 | S09 | pipette_0.2mL |  |  | 0.1927 | 0.3848 | 0.5749 | 0.765 | 0.9545 | 1.1453 | 1.3346 | 1.5181 | 1.7077 | 1.9 | 0.1927 | 0.1921 | 0.1901 | 0.1901 | 0.1895 | 0.1908 | 0.1893 | 0.1835 | 0.1896 | 0.1923
4 | S10 | pipette_0.2mL |  |  | 0.1875 | 0.3752 | 0.5749 | 0.7671 | 0.9579 | 1.1471 | 1.3449 | 1.5355 | 1.7159 | 1.9026 | 0.1875 | 0.1877 | 0.1997 | 0.1922 | 0.1908 | 0.1892 | 0.1978 | 0.1906 | 0.1804 | 0.1867
4 | S11 | pipette_0.2mL |  |  | 0.1843 | 0.3725 | 0.5612 | 0.7498 | 0.9389 | 1.1302 | 1.3789 | 1.5142 | 1.7062 | 1.8826 | 0.1843 | 0.1882 | 0.1887 | 0.1886 | 0.1891 | 0.1913 | 0.2487 | 0.1353 | 0.192 | 0.1764
4 | S12 | pipette_0.2mL |  |  | 0.1894 | 0.3736 | 0.5625 | 0.7511 | 0.9403 | 1.1406 | 1.3318 | 1.5219 | 1.7125 | 1.8934 | 0.1894 | 0.1842 | 0.1889 | 0.1886 | 0.1892 | 0.2003 | 0.1912 | 0.1901 | 0.1906 | 0.1809
5 | S13 | pipette_0.2mL |  |  | 0.1884 | 0.3771 | 0.5654 | 0.7538 | 0.9442 | 1.1339 | 1.322 | 1.5159 | 1.7048 | 1.8952 | 0.1884 | 0.1887 | 0.1883 | 0.1884 | 0.1904 | 0.1897 | 0.1881 | 0.1939 | 0.1889 | 0.1904
5 | S14 | pipette_0.2mL |  |  | 0.1891 | 0.3787 | 0.5674 | 0.7558 | 0.9438 | 1.1326 | 1.3213 | 1.5105 | 1.6996 | 1.8966 | 0.1891 | 0.1896 | 0.1887 | 0.1884 | 0.188 | 0.1888 | 0.1887 | 0.1892 | 0.1891 | 0.197
5 | S15 | pipette_0.2mL |  |  | 0.1909 | 0.3815 | 0.5709 | 0.7622 | 0.9537 | 1.1275 | 1.3184 | 1.5107 | 1.7021 | 1.8925 | 0.1909 | 0.1906 | 0.1894 | 0.1913 | 0.1915 | 0.1738 | 0.1909 | 0.1923 | 0.1914 | 0.1904

## 參數
參數 | 值
標稱體積 (mL) | 0.2
水溫 (°C) | 32
水密度 ρw (g/mL,Tanaka)
浮力校正係數 Fb | 1.0011
公差 ± (mL,可留空)
信賴水準 | 0.95
黃色格可修改;ρw 由水溫自動計算。

## 修正分析
編號 | 組別 | 學生 | n | 平均 (g) | SD (g) | RSD (%) | t 值 | CI 半寬 (g) | 平均 (mL) | CI 下限 (mL) | CI 上限 (mL) | Bias (%) | CI 含標稱值? | 公差判定 | Grubbs G | 離群警示 | 原表平均 (8筆) | 原表SD (8筆) | 平均差 (g)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| 全班 | 各人平均之平均 / SD / RSD
註:全班統計以「人」為單位(n=15),不同於個人 10 次重複。

## 森林圖
編號 | 學生 | 平均 (mL) | 半寬 (mL) | y 位置 | 標稱 x | 標稱 y
|  |  |  | 15 |  | 0.5
|  |  |  | 14 |  | 15.5
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1